## Slide 1: Test intercomparaison CTD OSO-P2I 5 sondes acquisition en décalé, 6 mesures tt 20 mn, pendant 7 jours (30 Nov. Au 7 déc. 2023) OSO-2301; 2302;2304;2305
Erreur à t0:
+4 unités
=> malgré les mêmes conditions d’étalonnage à t0
NB: étalonnage sur 1 solution de salinité connue à 25°C
Erreur à tf:
+9 unités
=> Pas de retour à l’erreur initiale : l’erreur dérive avec le temps durée: 6 jours: + 5 unité pour la sonde orange; la dérive est amplifiée également
+~4 unités
+~9 unités
Pb 1: manque de robustesse par rapport à T: conductivité amplifiée par T , amplification variable d’une sonde à l’autre
+
Pb 2: dérive de l’amplification de l’erreur avec le temps
Erreur de t0 à tf:
Impact de la température sur la salinité est plus ou moins amplifiée d’une sonde à l’autre

## Slide 2: Test: justesse à T variable Objectif : établir la relation biaisCond vs T: polynôme 1
Sonde
Edm
S=36,05
Poches Plastic
Cryobain
Chart: Biais de Cond vs T: OSO2302
| 23.86 | 19.86 | 16.47 | 12.86 | 9.19
 | 6.0967 | 5.0767 | 3.9633 | 2.9467 | 2.49
Chart: Biais de Cond vs T: OSO2304
| 21.1 | 17.07 | 13.46 | 10.98
 | 11.5283 | 9.16 | 8.1783 | 7.115
Chart: Biais de Cond vs T: OSO2301
| 25.11 | 21.12 | 17.100000000000001 | 12.48
 | 2.9567 | 2.2 | 1.6233 | 0.96
Chart: Biais de Cond vs T: OSO2305
| 23.25 | 19.16 | 17.010000000000002 | 12.61
 | 7.6833 | 6.2667 | 5.3067 | 3.9683

## Slide 3: Test: justesse à T variable Objectif : correction de conductivité avec le polynôme 1: reste une erreur
Chart: Salinité corrigée par le polynôme 2305 de correction de conductivité Zoom sur salinité corrigée sous variation de température
Sonde
Edm
S=36,05
Poches Plastic
Cryobain
Test à T variable
Instabilité de 0,25 de salinité demeure
Fidélité ~ 0,25
Défaut de robustesse 0,4 de salinité demeure malgré la correction
Justesse ~ 0,4

## Slide 4: Test: justesse à T variable Objectif : correction de conductivité avec le polynôme 1 sur le data set « monitoring »
Sonde
Edm
S=36,05
Poches Plastic
Cryobain
Chart: Salinité de Référence de l'aquarium: Star Oddi
Chart: Salinité corrigée par le polynôme OSO2305
+2,5 de salinité
+0,5 de salinité

## Slide 5: Monitoring en aquarium Objectif : tester correction sur suite du monitoring
Chart: Monitoring Conductivité Bleu: OSO2305 noir: StarOddi
Défaut de robustesse vs S
Chart: Monitoring S de l'aquarium

## Slide 6: Monitoring en quarium Objectif : tester correction sur suite du monitoring
Chart: Monitoring Conductivité Bleu: OSO2305 conduc corrigée de la température noir: StarOddi Conduc
Défaut de robustesse vs S
Chart: Monitoring T de l'aquarium

## Slide 7: Test: justesse à T variable Objectif : correction de conductivité avec le polynôme 2 établi
Sonde
Edm
S=36,05
Poches Plastic
Cryobain
Chart: SalinitéCorrigée_Oso2305 vs S_Oddi

## Slide 8: Test: justesse à T variable Objectif : correction de conductivité avec le polynôme 2: on retombe sur les bonnes valeurs!
Sonde
Edm
S=36,05
Poches Plastic
Cryobain
Chart: Monitoring de salinité en aquarium après *correction de salinité Bleu: OSO2305 Noir: StarOddi
Justesse et fidélité quasi équivalente sur 20 jours
Attention : à vérifier si les polynômes sont conservatifs dans le temps
TODO : immerger ces deux sondes dans les mêmes conditions pendant 20 jours, dans 1, 6, 9 mois
TODO établir un polynôme 2 sur tout le domaine de salinité 10-38
TODO: voir si correction combinée T&S vérifiée sur les autres exemplaires OSO, vérifier également si conservé dans le temps
TODO: reflechir à une procédure d’étalonnage (protocole, rythmique…)

## Slide 9: annexe
Déploiement antérieur à la maîtrise de l’étalonnage (conformité onstructeur)

## Slide 10
Dec. 2022: Test justesse labo puis déploiement iroise
Déploiement in situ sur Iroise:
Du 09/12/2022 11:05:13 au 13/12/2022 09:50:36
Fréq. 30 mn